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8
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

8.1 Поверка счетчика производится при выпуске из производства, после ремонта и истечении межповерочного интервала по методике поверки _________________.

8.2 Межповерочный интервал – 6 лет.

Внимание! Подготовку к поверке счетчиков проводить в соответствии с п.6 ЮТЛИ.407251.025 РЭ.

Внимание! Съем показаний при поверке проводят в момент обновления информации на дисплее счетчика.

9
ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

9.1
Счетчики в упаковке предприятия-изготовителя следует транспортировать любым видом транспорта в крытых транспортных средствах на любые расстояния. Во время транспортирования и погрузочно- разгрузочных работ транспортная тара не должна подвергаться резким ударам и прямому воздействию атмосферных осадков и пыли. Способ укладки транспортной тары на транспортирующее средство должен исключать их перемещение. Перевозку счетчиков воздушным транспортом допускается осуществлять только в отапливаемых герметизированных отсеках.

9.2
Хранение счетчиков в упаковке на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

9.3
Утилизация счетчиков должна быть выполнена уполномоченной компанией с соблюдением всех действующих инструкций и законов страны, осуществляющей эксплуатацию.
10
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
10.1
Изготовитель гарантирует соответствие счетчиков требованиям технических условий ЮТЛИ.407251.025 ТУ при использовании по назначении в соответствии с техническими характеристиками, соблюдении условий хранения, транспортирования, монтажа.

10.2
Гарантийный срок эксплуатации счетчиков – 6 лет с даты первичной поверки до ввода в эксплуатацию при соблюдении условий п. 10.1.

10.3
В гарантийный ремонт принимаются счетчики полностью укомплектованные, без нарушения пломб и с настоящим паспортом.

10.4
Предприятие-изготовитель не принимает рекламации, если счетчики вышли из строя по вине потребителя из-за неправильной эксплуатации или при несоблюдении указаний, приведенных в руководстве по эксплуатации.

10.5
Предприятие-изготовитель не принимает претензии по некомплектности и механическим повреждениям после монтажа счетчика.

10.6
По вопросам, связанным с качеством счётчика, обращаться на предприятие-изготовитель: 

Россия, 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51В, литера Ж, неж. пом. Н2
т./ф. (4912) 24-02-70

e-mail: info@pulsarm.ru  http://www.pulsarm.ru
11
СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Счетчик газа ультразвуковой ПУЛЬСАР G1,6Т СМАРТ-К-У-1 модель 2, направление потока слева-направо, заводской № 14848716, соответствует требованиям технических условий ЮТЛИ.407251.025 ТУ и признан годным к эксплуатации.

ОТК



Дата выпуска 12.09.2025
12
СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКЕ

Счетчик газа ультразвуковой ПУЛЬСАР поверен. Сведения приведены в таблице:

	Дата поверки
	Наименование поверки
	Отметка о поверке
	Фамилия, инициалы, подпись поверителя
	Знак поверки
	Дата очередной поверки

	
	Первичная до ввода в эксплуатацию
	Поверка выполнена
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»
Счетчики газа ультразвуковые ПУЛЬСАР 
модель 2

Паспорт
Сделано в России


ЮТЛИ.407251.025-01 ПС
Паспорт содержит описание принципа работы, основные параметры и технические характеристики, устанавливает правила монтажа и эксплуатации счетчиков газа ультразвуковых ПУЛЬСАР (типоразмеры G1,6, G2,5, G4, G6, G10(далее по тексту – счетчик).

1
НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1.1
Счетчики предназначены для измерений объема газа, приведенного к стандартным условиям (температура плюс 20 °С, давление 101,325 кПа).
1.2
Область применения счетчика – коммерческий учет объема потребленного природного газа в бытовых и коммунальных газоиспользующих установках.
1.3
Счетчики имеют электронное отсчетное устройство (далее - ЭОУ), обеспечивающее возможность вывода (просмотра) параметров счетчика, архивирования данных.
1.4
Принцип действия счетчиков основан на поочередном излучении и приеме двумя электроакустическими преобразователями ультразвуковых сигналов и измерении времени их распространения в измерительном участке счетчика по потоку газа и против него. Разность времен распространения по потоку газа и против него используется для вычисления объемного расхода газа. На основе измерительного объема газа при рабочих условиях, измеренной температуры с помощью встроенного термопреобразователя, и с учетом подстановочных значений давления и коэффициента сжимаемости счетчики рассчитывают объем, приведенный к стандартным условиям, и выводят его на дисплей нарастающим итогом.
1.5 Счетчики газа реализуют метод прямых измерений, при котором искомое значение величины в разрешенных единицах измерений получают непосредственно от средства измерений.
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1
Основные метрологические характеристики счетчиков приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Метрологические характеристики счетчиков
	Наименование характеристики
	Значение 

	Типоразмер
	G1,6
	G2,5
	G4
	G6
	G10
	G10
	G16

	Максимальный расход Qmax, м3/ч
	2,5
	3
	4
	5
	6
	9
	10
	13
	16
	18
	16
	18
	25

	Номинальный расход Qном, м3/ч
	1,6
	2,5
	4
	6
	10
	10
	16

	Минимальный расход Qmin, м3/ч
	0,016
	0,025
	0,04
	0,06
	0,1
	0,1
	0,25

	Потеря давления газа при Qmax, Па, не более
	200
	500
	1200
	400

	Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений объема газа, приведенного к стандартным условиям, %, в диапазоне объемных расходов:

- основное исполнение:

Qmin ≤ Q < 0,1∙Qном 

0,1∙Qном ≤ Q ≤ Qmax 
- улучшенное исполнение:

Qmin ≤ Q < 0,1∙Qном 

0,1∙Qном ≤ Q ≤ Qmax 
	±3,0

±1,5

±2,0

±1,0

	Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерений объема газа, вызванной отклонением температуры измеряемого газа на каждые 10 °С вне диапазона (20±5) °С, %, не более
	±0,4

	Нормальные условия измерений:

- температура окружающей среды, °С

- относительная влажность, %, не более

- атмосферное давление, кПа
	от +15 до +25

95

от 84,0 до 106,7


2.2 Основные технические характеристики счетчиков в зависимости от типоразмера приведены в таблице 2.
Таблица 2 - Основные технические характеристики счетчиков

	Наименование характеристики
	Значение

	Типоразмер
	G1,6
	G2,5
	G4
	G6
	G10

	Измеряемая среда
	природный, нефтяной и другие сухие неагрессивные газы, а также газовая фаза сжиженных углеводородных газов

	Порог чувствительности, м³/ч, не более 
	0,005
	0,005
	0,008
	0,012
	0,020

	Емкость отсчетного устройства, м3
	99999,999
	999999,99

	Температура измеряемой среды, ⁰С
	от - 40 до + 60

	Максимальное рабочее давление измеряемой среды, кПа
	5

	Максимально допускаемое давление внутри корпуса, кПа
	50

	Условия эксплуатации:
	

	- температура окружающей среды, ⁰С
	от - 40 до + 60

	- относительная влажность, %
	до 95

	- атмосферное давление, кПа
	от 84,0 до 106,7

	Присоединительная резьба, дюйм
	1¼
	1¼, 1¾

	Габаритные размеры, мм, не более:

модель 2, модель 3:

- высота

- длина

- ширина
	100

250

120

	Масса, кг, не более
	2,5


3
УСТРОЙСТВО И РАБОТА

3.1
Счетчики состоят из первичного преобразователя и электронного модуля с жидкокристаллическим индикатором и автономным источником питания. Корпус первичного преобразователя изготовлен из алюминия и имеет входной и выходной патрубки с наружной резьбой. Внутри корпуса установлен измерительный участок с струевыпрямителем и электроакустическими преобразователями.
3.3
На лицевой стороне счетчика расположены кнопки, с помощью которых можно просматривать потребительскую и служебную информацию.

3.4
Счетчики оснащены оптическим портом для передачи информации.

3.6
Счетчики дополнительно могут быть укомплектованы запорным клапаном и модулем передачи данных, обеспечивающими возможность дистанционного отключения/включения подачи газа по команде автоматизированной системы контроля учета газа и приема/передачи информации.
3.7
Счетчики имеют встроенный датчик воздействия постоянного внешнего магнитного поля.
4
КОМПЛЕКТНОСТЬ
Комплект поставки счетчиков приведен в таблице 3.

Таблица 3 – Комплектность счетчиков
	Наименование
	Обозначение
	Количество
	Примечание

	Счетчик газа ультразвуковой ПУЛЬСАР
	согласно заказу
	1 шт.
	

	Комплект монтажных частей
	-
	1 шт.
	по заказу

	Паспорт
	ЮТЛИ.407251.025-01 ПС
	1 экз.
	

	Руководство по эксплуатации
	ЮТЛИ.407251.025 РЭ
	1 экз.
	поставляется в электронном виде


5
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
5.1
Монтаж и обслуживание счетчиков должны выполнять только специализированные организации, имеющие разрешение на данный вид деятельности.
5.2
Безопасность эксплуатации счетчиков обеспечивается выполнением требований разделов 6 и 7 настоящего руководства. 

5.3
Самостоятельная установка, разборка и проведение ремонтных работ счетчиков ЗАПРЕЩЕНЫ! 

5.4
Запорная арматура должна находиться перед счетчиками. 

5.5
В случае обнаружения каких-либо неисправностей в работе счетчика или появления запаха газа следует немедленно перекрыть кран подачи газа и вызвать аварийную газовую службу.
6
УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Внимание! Опрессовку системы избыточным давлением производить до установки счетчика!
6.1
Все работы по монтажу, демонтажу и устранению дефектов счетчика должны выполняться при отсутствии давления газа в газопроводе, где установлен счетчик!
6.2
Счетчик рекомендуется устанавливать в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе под навесом или в специальном коробе, исключающем механические повреждения, попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. При установке и размещении счетчиков следует руководствоваться требованиями СП 42-101-2003.
6.3
Счетчик устанавливается только в вертикальном положении штуцерами вверх в разрыве газопровода в месте, удобном для считывания показаний в следующей последовательности:

-
перед установкой счетчика произвести очистку газопровода от загрязнений и окалины;

-
извлечь счетчик из упаковки непосредственно перед его монтажом. Проверить комплектность по настоящему паспорту, целостность пломб, сведения о поверке. В случае повреждения пломб завода изготовителя и поверителя или отсутствия сведений о поверке счетчик к эксплуатации не допускается;

-
произвести внешний осмотр и убедиться в целостности корпуса и отсчетного устройства счетчика;

-
счетчик присоединить к газопроводу через уплотнительную прокладку, при этом направление стрелки на корпусе должно совпадать с направлением потока газа в газопроводе. Запорная арматура в газопроводе должна располагаться по потоку перед счетчиком;

-
при запуске обеспечить плавное заполнение счетчика газом, медленно открывая кран, установленный перед счетчиком. Подача газа при запуске должна проводиться при давлении в газопроводе не более 2,3 кПа;

-
проверить соединения на отсутствие утечки газа методом обмыливания.
Внимание! Запрещается приваривать к газопроводу переходные патрубки в сборе со счетчиком!

6.4
Рекомендуется установка газового фильтра на газопровод перед счетчиком.

6.5
Счетчик не должен испытывать нагрузок от газопровода (изгиб, сжатие, растяжение).

6.6
Не допускается установка счетчика в зоне нагрева свыше 60 ˚С и возможного контакта с открытым огнем и струями пара.

6.7
После установки счетчика проведение сварочных работ на газопроводе, где установлен счетчик, не допускается.

6.8
Запрещается эксплуатация счетчика на расходе, превышающем максимально допустимый (указан в табл.1).

6.9
Установить SIM-карту в держатель, расположенный в батарейном отсеке. Требования к SIM-карте:

· SIM-карта должна быть полноразмерная;

· SIM-карта должна быть активирована и иметь положительный баланс;

· на SIM-карте должен быть подключен пакет услуг GPRS.

6.10
Пусконаладочные работы и ввод счетчика в эксплуатацию осуществляются в соответствии с ЮТЛИ.407251.025 РЭ с помощью сервисной программы «Конфигуратор устройств Пульсар» через оптический порт. «Конфигуратор устройств Пульсар» и руководство по эксплуатации ЮТЛИ.407251.025 РЭ доступны для скачивания на сайте производителя по ссылке http://www.pulsarm.ru.

По умолчанию производителем установлены следующие подстановочные значения:

-
давление – 101325 Па;

-
коэффициент сжимаемости газа – 1.

Изменение данных параметров возможно только по согласованию с поставщиком газа.

6.11
Установить на крышку батарейного отсека заглушки и пломбировочные винты (или пломбировочные винты с проставками - в зависимости от комплектации), которые входят в комплект монтажных частей.
7
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1
Счетчики не требуют специального технического обслуживания, за исключением замены элемента питания. Замена элемента питания производится специализированной организацией перед проведением периодической поверки, а также в случае появления на дисплее счетчика условного символа разряда элемента питания. Инструкцию по замене см. в ЮТЛИ.407251.025 РЭ.
7.2
Наружные поверхности счетчиков необходимо содержать в чистоте. Для ухода за поверхностями счетчика допускается использование мыльного раствора и других моющих средств. Запрещается протирать поверхности счетчиков бензином, керосином и растворителями различных марок.
Место нанесения знака утверждения типа средств измерений








